- 附：

- 血沉仪设备货物需求

- 、数量：1台

- 、技术参数

- ★测试原理：光电感应测试原理。

- 测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。

- ★测试通道数：≥20个。

- 血沉测试范围：（0-160）mm/h。

- 血沉准确性误差：±1mm。

- 每个通道须独立并即插即用。

- 压积测试范围：0.2~1。

- 重复性误差：≤3%。

- 压积准确性误差：±0.03。

- 可自动存储血沉和压积的测试结果，储存量≥255组。

- 液晶显示ESR曲线、HCT及ESR结果。

- 数据管理、分析和报告软件可升级。

- ★数据传输：RS-232接口，可支持HIS/LIS系统。

- 可打印动态血沉曲线。

- ★能与血流变联机配套使用，实现数据直接传输。

- 投标产品须满足或优于上述参数要求，★参数为必要参数。

二、投标要求

- 1、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与型号，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能及参数）。

- 2、保修期：整机免费保修3年。

- 3、中标产品需免费提供现场安装调试和操作培训。